## medicao_Ventilador_Pulmonar_HUB
VP | RP cmH2O/L/s | P | Média | u(TipoA) | u (TipoB) | U (TipoA) | U (Tipo A+B) | Comparaçao u((Tipo B) / u(Tipo A) | Apenas U (TipoA) ABNT) | U(TipoA+B) ABNT
A | 20 | 10 | 10.07 | 0.004597 | 0.086603 | 0.01 | 0.17 | 18.84 | OK | OK
A | 20 | 15 | 15.1 | 0.003707 | 0.086603 | 0.01 | 0.17 | 23.36 | OK | OK
A | 20 | 20 | 20.09 | 0.006869 | 0.086603 | 0.02 | 0.17 | 12.61 | OK | OK
A | 20 | 30 | 30.04 | 0.009354 | 0.086718 | 0.02 | 0.17 | 9.27 | OK | OK
A | 20 | 40 | 38.72 | 0.004203 | 0.11178 | 0.01 | 0.22 | 26.59 | OK | OK
B | 20 | 10 | 10.15 | 0.015189 | 0.086603 | 0.03 | 0.18 | 5.7 | OK | OK
B | 20 | 15 | 15.2 | 0.009802 | 0.086603 | 0.02 | 0.17 | 8.83 | OK | OK
B | 20 | 20 | 20.21 | 0.009061 | 0.086603 | 0.02 | 0.17 | 9.56 | OK | OK
B | 20 | 30 | 30.13 | 0.010323 | 0.086981 | 0.02 | 0.18 | 8.43 | OK | OK
C | 20 | 10 | 10.85 | 0.12316 | 0.086603 | 0.28 | 0.32 | 0.7 | NC | NC
C | 20 | 15 | 16.45 | 0.12883 | 0.086603 | 0.29 | 0.33 | 0.67 | NC | NC
C | 20 | 20 | 23.15 | 0.16382 | 0.086603 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | NC | NC
C | 20 | 30 | 31.76 | 0.21781 | 0.091675 | 0.5 | 1.07 | 0.42 | NC | NC
C | 20 | 40 | 40.6 | 0.31261 | 0.1172 | 0.71 | 1.51 | 0.37 | OK | NC
D | 20 | 10 | 9.11 | 0.045809 | 0.086603 | 0.1 | 0.2 | 1.89 | NC | NC
D | 20 | 15 | 15.1 | 0.081036 | 0.086603 | 0.18 | 0.24 | 1.07 | OK | OK
D | 20 | 20 | 24.96 | 0.66685 | 0.086603 | 1.52 | 1.93 | 0.13 | NC | NC
D | 20 | 30 | 34.09 | 0.23758 | 0.09842 | 0.54 | 1.16 | 0.41 | NC | NC
D | 20 | 40 | 44.1 | 0.16305 | 0.1273 | 0.37 | 0.55 | 0.78 | NC | NC

## medições_Ventilador_Pulmonar
Tabela 1 - Resultado das análises das medições realizadas por [3] -Confiabilidade Metrológica de Ventiladores Pulmonares. | [9 empty] | Tabela 2: Resultado das análises das medições realizadas na calibração dos ventiladores do HUB
RP cmH2O/L/s | P | Média | u(TipoA) | u (TipoB) | U (TipoA) | U (Tipo A+B) | Comparaçao u((Tipo B) / u(Tipo A) | Apenas U (TipoA) ABNT) | U(TipoA+B) ABNT | VP | RP cmH2O/L/s | P | Média | u(TipoA) | u (TipoB) | U (TipoA) | U (Tipo A+B) | Comparaçao u((Tipo B) / u(Tipo A) | Apenas U (TipoA) ABNT) | U(TipoA+B) ABNT
5 | 10 | 10.3 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | OK | NC | A | 20 | 10 | 10.07 | 0.004597 | 0.086603 | 0.01 | 0.17 | 18.84 | OK | OK
5 | 15 | 14.9 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | OK | NC | A | 20 | 15 | 15.1 | 0.003707 | 0.086603 | 0.01 | 0.17 | 23.36 | OK | OK
5 | 20 | 19.2 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | OK | NC | A | 20 | 20 | 20.09 | 0.006869 | 0.086603 | 0.02 | 0.17 | 12.61 | OK | OK
20 | 10 | 10 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | OK | NC | A | 20 | 30 | 30.04 | 0.009354 | 0.086718 | 0.02 | 0.17 | 9.27 | OK | OK
20 | 15 | 14.4 | 0.02 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 17.32 | OK | NC | A | 20 | 40 | 38.72 | 0.004203 | 0.11178 | 0.01 | 0.22 | 26.59 | OK | OK
20 | 20 | 18.5 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | NC | NC | B | 20 | 10 | 10.15 | 0.015189 | 0.086603 | 0.03 | 0.18 | 5.7 | OK | OK
50 | 10 | 9.84 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | OK | NC | B | 20 | 15 | 15.2 | 0.009802 | 0.086603 | 0.02 | 0.17 | 8.83 | OK | OK
50 | 15 | 14.4 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | OK | NC | B | 20 | 20 | 20.21 | 0.009061 | 0.086603 | 0.02 | 0.17 | 9.56 | OK | OK
50 | 20 | 21.8 | 0.01 | 0.34641 | 0.02 | 0.079 | 34.64 | NC | NC | B | 20 | 30 | 30.13 | 0.010323 | 0.086981 | 0.02 | 0.18 | 8.43 | OK | OK
[10 empty] | C | 20 | 10 | 10.85 | 0.12316 | 0.086603 | 0.28 | 0.32 | 0.7 | NC | NC
[10 empty] | C | 20 | 15 | 16.45 | 0.12883 | 0.086603 | 0.29 | 0.33 | 0.67 | NC | NC
[10 empty] | C | 20 | 20 | 23.15 | 0.16382 | 0.086603 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | NC | NC
[10 empty] | C | 20 | 30 | 31.76 | 0.21781 | 0.091675 | 0.5 | 1.07 | 0.42 | NC | NC
[10 empty] | C | 20 | 40 | 40.6 | 0.31261 | 0.1172 | 0.71 | 1.51 | 0.37 | OK | NC
[10 empty] | D | 20 | 10 | 9.11 | 0.045809 | 0.086603 | 0.1 | 0.2 | 1.89 | NC | NC
[10 empty] | D | 20 | 15 | 15.1 | 0.081036 | 0.086603 | 0.18 | 0.24 | 1.07 | OK | OK
[10 empty] | D | 20 | 20 | 24.96 | 0.66685 | 0.086603 | 1.52 | 1.93 | 0.13 | NC | NC
[10 empty] | D | 20 | 30 | 34.09 | 0.23758 | 0.09842 | 0.54 | 1.16 | 0.41 | NC | NC
[10 empty] | D | 20 | 40 | 44.1 | 0.16305 | 0.1273 | 0.37 | 0.55 | 0.78 | NC | NC